## DATOS
Roberto Martín Oliva y José Ramón Puértolas Hernández.
rmaroli@gobiernodecanarias.org ; joseramon.puertolashernandez@osakidetza.net
|  | Ao | Actividad administrada (MBq)
|  | t | Tiempo (h o min) |  |  |  |  | FACTOR DE REDUCCIÓN DE DOSIS DURANTE TIEMPO t:
|  | tU | Tiempo de captación (h o min)
|  | tI | Tiempo sde imagen (h o min)
|  | D(t) | Dosis total en tiempo t (mSv)
|  |  | Tasa de dosis inicial (mSv/h) |  |  |  |  | FACTOR DE REDUCCIÓN DE DOSIS DURANTE TIEMPO DE CAPTACIÓN tU:
|  | T1/2 | Período de semi desintegración
del radionúclido (h o min)
|  | Rt | Factor de reducción de dosis tras tiempo t |  |  |  |  | FACTOR DE REDUCCIÓN DE DOSIS DURANTE TIEMPO DE IMAGEN tI:
|  | RtU | Factor de reducción de dosis tras tiempo de captación tU
|  | RtI | Factor de reducción de dosis tras tiempo de imagen tI
|  | Nw | Número de pacientes por semana
|  | d | Distancia fuente – barrera (m)
|  | FU | Factor de decaimiento en tiempo de captación |  |  |  |  | FACTOR DE DECAIMIENTO EN TIEMPO DE CAPTACIÓN
|  | T | Factor de ocupación
|  | P | Límite de dosis semanal
|  | A | Tasa del paciente teniendo en cuenta la autoatenuación.
A = 0,092 mSv.m2/MBq.h
|  | (TABLA I. AAPM Task Group 108) | [5 empty] | DMP | mSv/semana | (ICRP Nº60)
|  | Nucleido |  | Período | Modo de decaimiento |  |  | 120 | pers.prof.expuesto cat B
|  | 11C |  | 20,4 min |  | b+ |  | 40 | empleado no sometido a exposición profesional
|  | 13N |  | 10,0 min |  | b+ |  | 20 | otras personas
|  | 15O |  | 2,0 min |  | b+ |  | 400 | pers.prof.expuesto cat A
|  | 18F |  | 109,8 min |  | b+,CE
|  | 64Cu |  | 12,7 h |  | b+,b-,CE
|  | 68Ga |  | 68,3 min |  | b+,CE |  | DMP | mSv/semana | (10 CFR 20 código federal americano)
|  | 82Rb |  | 76 s |  | b+,CE
|  | 124I |  | 4,2 d |  | b+,CE |  | 20 | zonas no controladas
[8 empty] | 100 | zonas controladas
(TABLA IV. AAPM Task Group 108)
CÁLCULO DE DISTANCIAS PARA LAS HABITACIONES
|  |  | Monte Carlo broadbeam transmission factors at 511 keV | [5 empty] | DE LOS PISOS SUPERIOR E INFERIOR
Archer et al. model
|  | ESPESOR |  | PLOMO | HORMIGÓN |  | ACERO | Se deben considerar en el blindaje las habitaciones de los pisos superior e inferior.
Se asumen determinadas distancias como referencia.
|  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 1 |  | 0.8912 | 0.9583 |  | 0.7484
|  | 2 |  | 0.7873 | 0.9088 |  | 0.5325
|  | 3 |  | 0.6905 | 0.8519 |  | 0.3614
|  | 4 |  | 0.6021 | 0.7889 |  | 0.2353
|  | 5 |  | 0.5227 | 0.7218 |  | 0.1479
|  | 6 |  | 0.4522 | 0.6528 |  | 0.0905
|  | 7 |  | 0.3903 | 0.5842 |  | 0.0542
|  | 8 |  | 0.3362 | 0.518 |  | 0.0319
|  | 9 |  | 0.2892 | 0.4558 |  | 0.0186
|  | 10 |  | 0.2485 | 0.3987 |  | 0.0107
|  | 12 |  | 0.1831 | 0.3008 |  | 0.0035
|  | 14 |  | 0.1347 | 0.2243 |  | 0.0011
|  | 16 |  | 0.099 | 0.1662 |  | 0.0004
|  | 18 |  | 0.0728 | 0.1227 |  | 0.0001
|  | 20 |  | 0.0535 | 0.0904
|  | 25 |  | 0.0247 | 0.0419
|  | 30 |  | 0.0114 | 0.0194
|  | 40 |  | 0.0024 | 0.0042
|  | 50 |  | 0.0005 | 0.0009
_______________________________________________________________
|  | Espesor en milímetros para plomo. | [6 empty] | Habitación superior: | d1= A – 1 + 0,5
Espesor en centímetros para acero y hormigón.
|  | Hormigón de densidad 2,35 g/cm3. | [6 empty] | Habitación inferior: | d2= A + 1 - 1,7
Factor de reducción de dosis: Debido a los cortos períodos de semidesintegración de los radionucleidos utilizados en PET, la dosis total recibida en un período t es menor que el producto de la tasa de dosis inicial por el tiempo t. | [7 empty] | HABITACIÓN DE IMAGEN - Se prescinde del blindaje del propio aparato. - Se tiene en cuenta la disminución de la actividad entre la administración del radiofármaco y la toma de imagen, durante el tiempo de captación.(Fu) - En muchos casos el paciente orina antes de la imagen eliminando aproximadamente un 15% de la actividad suministrada. Se tiene en cuenta este decrecimiento de dosis con un factor 0,85. - La dosis total en una semana (microSv), con Nw pacientes por semana, durante el tiempo de imagen tI y el factor de transmisión serán respectivamente (con T factor de ocupación y P límite de dosis semanal en microSv/semana.):
ATENUACIÓN DEBIDA AL PACIENTE En función de la actividad administrada, distancia de medida, corrección por decaimiento radiactivo y medidas para diferentes orientaciones. Con los valores medios de los resultados el grupo de trabajo recomienda usar una tasa de dosis del paciente (A), después de la administración de 0,092 microSv.m2/MBq.h. Para F-18, sin estar inyectado en el paciente, para propósitos de blindaje la constante de tasa de dosis es 0,143 microSv.m2/MBq.h. La tasa de dosis asociada a 37 MBq (1 mCi) de F-18 es 5,3 microSv/h a 1 metro de la fuente.
HABITACIÓN DE CAPTACIÓN - El tiempo de captación varía entre 30 y 90 minutos. - La dosis total en una semana (microSv), con Nw pacientes por semana, durante el tiempo de captación tU y el factor de transmisión serán respectivamente (con T factor de ocupación y P límite de dosis semanal en microSv/semana.) :

## CAP+IMG
| CÁLCULO CONJUNTO : CAPTACIÓN + IMAGEN | [10 empty] | (TABLA I. AAPM Task Group 108)
[20 empty] | 4 | (min)
| SE OBTIENEN POR SEPARADO LAS DOSIS SEMANALES DE CAPTACIÓN E IMAGEN. | [10 empty] | Nucleido |  | Período |  | Modo de decaimiento |  |  | 1 |  | 20.4
| LA DOSIS TOTAL SEMANAL ES LA SUMA DE LAS ANTERIORES. | [10 empty] | 11C |  | 20,4 min |  |  | b+ |  | 2 |  | 10
| CON CADA DOSIS SEMANAL SE CALCULA UN FACTOR DE TRANSMISIÓN. | [10 empty] | 13N |  | 10,0 min |  |  | b+ |  | 3 |  | 2
| DE LA TABLA SE OBTIENE EL BLINDAJE EN CADA CASO. | [10 empty] | 15O |  | 2,0 min |  |  | b+ |  | 4 |  | 109.8
| Seleccionar nucleido y Rellenar las celdas azules | [10 empty] | 18F |  | 109,8 min |  |  | b+,CE |  | 5 |  | 762
| NUCLEIDO: | [10 empty] | 64Cu |  | 12,7 h |  |  | b+,b-,CE |  | 6 |  | 68.3
[12 empty] | 68Ga |  | 68,3 min |  |  | b+,CE |  | 7 |  | 1.27
| T 1/2 | [5 empty] | 109.8 | minutos |  |  |  | 82Rb |  | 76 s |  |  | b+,CE |  | 8 |  | 6048
| tu |  |  | 60 |  | minutos | [5 empty] | 124I |  | 4,2 d |  |  | b+,CE
| ti |  |  | 30 |  | minutos | [13 empty] | 4 | microSv.m2/MBq.h
[12 empty] | DMP | mSv/semana |  | (ICRP Nº60) |  |  |  | 1 |  | 0.148
[6 empty] | RtU | 0.83245 | [11 empty] | 2 |  | 0.148
[12 empty] | 120 | pers.prof.expuesto cat B | [5 empty] | 3 |  | 0.148
| Fu |  | 0.68476 |  |  | Rti | 0.91103 |  |  |  |  | 40 | empleado no sometido a exposición profesional | [5 empty] | 4 |  | 0.143
[12 empty] | 20 | otras personas | [5 empty] | 5 |  | 0.029
| NW |  |  | 40 | [7 empty] | 400 | pers.prof.expuesto cat A | [5 empty] | 6 |  | 0.134
[12 empty] | DMP | mSv/semana |  | (10 CFR 20 código federal americano) |  |  |  | 7 |  | 0.159
| A | [5 empty] | 0.143 | mSv.m2/MBq.h | [10 empty] | 8 |  | 0.185
[12 empty] | 20 | zonas no controladas
| Considerar atenuación del paciente: |  |  | SI |  | 0.64 | 0.09152 | mSv.m2/MBq.h |  |  |  | 100 | zonas controladas | [5 empty] | SI
NO
(TABLA IV. AAPM Task Group 108)
| Ao |  |  | 555 |  | MBq
Monte Carlo broadbeam transmission factors at 511 keV
| distancia a sala de captación: |  |  | 2 |  | metros | [6 empty] | Archer et al. model
[11 empty] | ESPESOR |  | PLOMO |  | HORMIGÓN |  | ACERO
| distancia a sala de imagen: |  |  | 2 |  | metros
[11 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| DtU semanal | [5 empty] | 422.8334 | mSv |  |  | 1 |  | 0.8912 |  | 0.9583 |  | 0.7484
[11 empty] | 2 |  | 0.7873 |  | 0.9088 |  | 0.5325
| Vaciado vejiga: |  |  | SI |  | 0.85 |  |  |  |  | 3 |  | 0.6905 |  | 0.8519 |  | 0.3614
[11 empty] | 4 |  | 0.6021 |  | 0.7889 |  | 0.2353
| Dti semanal | [5 empty] | 134.6692 | mSv |  |  | 5 |  | 0.5227 |  | 0.7218 |  | 0.1479
[11 empty] | 6 |  | 0.4522 |  | 0.6528 |  | 0.0905
[5 empty] | Dt TOTAL semanal |  | 557.5026 | mSv |  |  | 7 |  | 0.3903 |  | 0.5842 |  | 0.0542
[11 empty] | 8 |  | 0.3362 |  | 0.518 |  | 0.0319
| P |  |  | 20 | mSv/semana | [5 empty] | 9 |  | 0.2892 |  | 0.4558 |  | 0.0186
[11 empty] | 10 |  | 0.2485 |  | 0.3987 |  | 0.0107
| T |  |  | 1 | [6 empty] | 12 |  | 0.1831 |  | 0.3008 |  | 0.0035
[11 empty] | 14 |  | 0.1347 |  | 0.2243 |  | 0.0011
| FACTOR DE TRANSMISIÓN: |  |  |  |  | B(U) | 0.0473 |  |  |  | 16 |  | 0.099 |  | 0.1662 |  | 0.0004
[11 empty] | 18 |  | 0.0728 |  | 0.1227 |  | 0.0001
[6 empty] | B(I) | 0.14851 |  |  |  | 20 |  | 0.0535 |  | 0.0904
[11 empty] | 25 |  | 0.0247 |  | 0.0419
[6 empty] | B(total) | 0.035874 |  |  |  | 30 |  | 0.0114 |  | 0.0194
[11 empty] | 40 |  | 0.0024 |  | 0.0042
[11 empty] | 50 |  | 0.0005 |  | 0.0009
IMAGEN |  |  |  | CAPTACIÓN | [6 empty] | _______________________________________________________________
PLOMO | HORMIGÓN | ACERO |  | PLOMO | HORMIGÓN | ACERO
(mm) | (cm) | (cm) |  | (mm) | (cm) | (cm) |  |  |  |  | Espesor en milímetros para plomo.
14 | 18 | 5 |  | 25 | 25 | 8 |  |  |  |  | Espesor en centímetros para acero y hormigón (densidad 2,35 g/cm3).
factores para 511 keV (broad beam)
Cálculo exacto (factores alfa,beta,gamma), sin el redondeo inherente a la tabla: | [11 empty] | PLOMO | HORMIGÓN | ACERO | otros |  | B | X(cm)
[10 empty] | alfa(cm-1) |  | 1.543 | 0.1539 | 0.5704
IMAGEN |  |  |  | CAPTACIÓN | [5 empty] | beta(cm-1) |  | -0.4408 | -0.1161 | -0.3063
PLOMO | HORMIGÓN | ACERO |  | PLOMO | HORMIGÓN | ACERO |  |  |  | gamma |  | 2.136 | 2.0752 | 0.6326 |  |  | X(cm) | B
(mm) | (cm) | (cm) |  | (mm) | (cm) | (cm) |  |  |  | menos gamma |  | -2.136 | -2.0752 | -0.6326 | 0
13.3656 | 16.7424 | 4.9919 |  | 20.7942 | 24.218 | 7.2584 |  |  |  | 1/alfa*gamma |  | 0.30341 | 3.1311 | 2.7713 | #DIV/0!
[10 empty] | beta/alfa |  | -0.28568 | -0.75439 | -0.53699 | #DIV/0!
[10 empty] | menos 1/gamma |  | -0.46816 | -0.48188 | -1.5808 | #DIV/0!
5
8
14
18
|  |  |  | 25 | 25
Note on I69: ATENCIÓN: NO MODIFICAR EL ÁREA EN BLANCO,PLEASE!
Note on D41: VER TABLAS DE DMP
Note on E69: ATENCIÓN: NO MODIFICAR EL ÁREA EN BLANCO,PLEASE!