## Método
Cálculo de blindajes para salas de radiodiagnóstico
Autores: | Pedro Ruiz Manzano y Mª Angeles Rivas Ballarín
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Avda San Juan Bosco 15. 50009-Zaragoza
pruizm@salud.aragon.es
mrivasb@salud.aragon.es
Método de cálculo
Para el haz primario: |  | A = (G. W.T.U)/(d2.Hw)
Para la radiación dispersa: |  | A = (G. W.T.U.a.S)/(dp2.ds2.400.Hw)
Para la radiación de fuga: |  | A = (F. W.T.U)/(d2.Qh.Hw)
Siendo:
A: | Factor de atenuación
W: | Carga de trabajo en términos de mA.min/sem
Qh : | Carga máxima que soporta el tubo (300 para 100 KVp, 240 para 125 KVp, 200 para 150 KVp)
T: | Factor de ocupación
U: | Factor de uso de la barrera
d: | Distancia foco-barrera
dp: | Distancia foco-paciente
ds: | Distancia paciente-barrera secundaria
Hw: | Límite de dosis semanal en mSv, para la zona
a: | Factor de dispersión (0,002 para campos de 400 cm2 sobre paciente)
S: | Tamaño de campo
G: | Rendimiento
F: | Factor corrección radiación de fuga (valor más desfavorable = 1)
Basado en la Guia CSN 5.11 "Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico"

## Ejemplo Primaria
Ejemplo de cálculo del blindaje para barrera primaria
Pared A de una sala de rayos X dedicada a exploraciones de tórax , que soporta el bucky vertical.
Institución: |  |  | Barrera: | Pared
Sala: | 1 (Tórax) |  | Dependencia contigua: | Sala espera
Fecha: |  |  | Símbolo en el plano: | A
DATOS GENERALES |  | Símbolo | Valores
Factor de uso |  | U | 1
Factor de ocupación |  | T | 0.25
Clasificación de zona |  |  | Libre acceso
Límite semanal (mSv) |  | Hw | 0.02
DATOS DE CARGA SEMANAL
Carga semanal (mA.min) |  | W | 80
Tensión máxima (50-150) |  | KVp | 125
Rendimiento (mSv. m2/mA.min) |  | G | 11.1
DISTANCIAS DE CÁLCULO
Distancia foco-barrera (m) |  | d | 2
FACTOR DE ATENUACIÓN |  | A | 2775
ESPESOR PLOMO (DIN 6812) (mm) |  |  | 2.005
Espesor equivalente en otros materiales
Hormigón baritado de3,2 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 2.5063
Hormigón de2,3 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 16.03
Ladrillo macizo de 1,8 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 22.7862
Note on F24: Todas las exploraciones se realizan en esa dirección
Note on F31: Valor típico en tórax
Note on F30: Valor dado por la Guía 5.11 del CSN para este tipo de sala
Note on F37: A = (G. W.T.U)/(d2.Hw)
Note on F39: Interpolación en Figura 2 Guía 5.11 CSN.
Note on F42: Interpolación en tablas DIN 6812
Note on C16: Rellenar únicamente las celdas azules
Sala espera
2 m
A
B
Secretaría
Paciente

## Ejemplo Secundaria
Ejemplo de cálculo del blindaje para barrera secundaria
Pared B de una sala de rayos X dedicada a exploraciones de tórax, sobre la que no incide el haz directo de rayos X.
Institución: |  |  | Barrera: |  | Pared
Sala: | 1(Tórax) |  | Dependencia contigua: |  | Secretaría
Fecha: |  |  | Símbolo en el plano: |  | B
DATOS GENERALES |  | Símbolo | Valores dispersa | Valores fuga
Factor de uso |  | U | 1
Factor de ocupación |  | T | 1
Clasificación de zona |  |  | Libre acceso
Límite semanal (mSv) |  | Hw | 0.02
DATOS DE CARGA SEMANAL
Carga máxima fuga (mA.min) |  | Qh |  | 240
Carga semanal (mA.min) |  | W | 80
Tensión máxima (50-150) |  | KVp | 125
Rendimiento (mSv. m2/mA.min) |  | G | 11.1
Factor corrección radiación fuga |  | F |  | 0.68
Capa hemirreductora fuga |  | CHR |  | 0.27
DISTANCIAS DE CÁLCULO
Distancia foco-paciente (m) |  | dp | 1.6
Distancia paciente-barrera (m) |  | ds | 1.7
Distancia foco- barrera (m) |  | d |  | 1.7
PARÁMETROS DE DISPERSIÓN
Tamaño de campo (cm2) |  | S | 1500
Factor de dispersión |  | a | 0.002
FACTOR DE ATENUACIÓN |  | A | 45.0097 | 3.9216
ESPESOR PLOMO (DIN 6812) (mm) |  |  | 0.65508 | 0.53229
Espesor total (mm Pb): |  |  | 0.92508
Espesor equivalente en otros materiales
Hormigón baritado de3,2 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 1.0878
Hormigón de2,3 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 8.6431
Ladrillo macizo de 1,8 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 12.6309
Note on G33: Valor según Figura 3 Guía 5.11 CSN
Note on F23: Factor de uso barrera secundaria
Note on G29: Valor propuesto Guía 5.11 CSN
Note on G34: Valor según Tabla 4 Guía 5.11 CSN
Note on F44: Valor propuesto en Guía 5.11 CSN para S= 400 cm2
Note on F46: A = (G.W.T.U.a.S)/(dp2.ds2.400.Hw)
Note on G46: A = (F. W.T.U)/(d2.Qh.Hw)
Note on F48: Interpolación en Figura 2 Guía 5.11 CSN.
Note on G48: E= CHR·lnA/ln2
Note on F50: Si los espesores para dispersa y fuga difieren en más de 1 CDR de fuga, se desprecia el menor. Si difieren en menos de 1 CDR , se añade 1 CHR de fuga al espesor mayor.
Note on F52: Interpolación en tablas DIN 6812
Secretaría
Sala espera
2 m
A
B
Paciente
1,7 m
1,6 m
1,7 m

## Primaria
Rendimiento (mSv.m2/mA.min)
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA PRIMARIA |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | KV1 | KV2
|  |  |  | 1 | Kvp | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  | 8 | 9
Institución: | HCUZ |  | Barrera: | 2 | G | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 | 9 | 10.2 | 12 | 13 | 14 |  | 120 | 130 | [11 empty] | Pared
Sala: | A |  | Dependencia contigua: | [14 empty] | 10.2 | 12 | [11 empty] | Pasillo
Fecha: | 1999-06-25 |  | Símbolo en el plano: | [27 empty] | A
Blindaje (mm Pb)
|  |  |  | Indice | 1 | 1 50: 2; 2 60: 3; 3 70: 4; 4 80: 5; 8 120: KV1; 9 130: KV2
DATOS GENERALES |  | Símbolo | Valores | 1 | A/KVp | 1 50: 50; 2 60: 75; 3 70: 100; 4 80: 150; 8 120: 100; 9 130: 150 |  |  |  | Hormigón baritado
Factor de uso |  | U | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Indice | 4 | 5 |  | Int.1 | Int |  | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
Factor de ocupación |  | T | 0.25 | 3 | 3 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | A1 | 1000 | 14 | 1.5 | 1.8 |  | 1.65 |  |  | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
Clasificación de zona |  |  | Libre acceso | 4 | 5 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | A2 | 3000 | 15 | 1.8 | 2.3 |  | 2.05 | 2.005 |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.73 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
Límite semanal (mSv) |  | Hw | 0.02 | 5 | 8 | 1 50: 0.05; 2 60: 0.12; 3 70: 0.22; 4 80: 0.34 |  |  | 3 | 1 | 3.1 | 0.86 | 1.5 | Pb1 | 2 | 4 | 1.7 | 3.3 | 2.5
|  |  |  | 6 | 10 | 1 50: 0.09; 2 60: 0.14; 3 70: 0.26; 4 80: 0.38 |  |  | 4 | 2 | 6.1 | 1.7 | 3.3 | Pb2 | 3 | 5 | 2.4 | 5.1 | 3.75 | 2.5062
DATOS DE CARGA SEMANAL |  |  |  | 7 | 30 | 1 50: 0.1; 2 60: 0.25; 3 70: 0.45; 4 80: 0.62 |  |  | 5 | 3 | 8.6 | 2.4 | 5.1
Carga semanal (mA.min) |  | W | 80 | 8 | 50 | 1 50: 0.13; 2 60: 0.31; 3 70: 0.59; 4 80: 0.8 |  |  | 6 | 4 | 10.7 | 3 | 6.7
Tensión máxima (50-150) |  | KVp | 125 | 9 | 80 | 1 50: 0.15; 2 60: 0.38; 3 70: 0.71; 4 80: 0.9
Rendimiento (mSv. m2/mA.min) |  | G | 11.1 | 10 | 100 | 1 50: 0.16; 2 60: 0.41; 3 70: 0.8; 4 80: 1 |  |  |  | En negrita valores extrapolados
|  |  |  | 11 | 300 | 1 50: 0.25; 2 60: 0.6; 3 70: 1.1; 4 80: 1.4
DISTANCIAS DE CÁLCULO |  |  |  | 12 | 500 | 1 50: 0.3; 2 60: 0.7; 3 70: 1.25; 4 80: 1.6 |  |  |  | Hormigón
Distancia foco-barrera (m) |  | d | 2 | 13 | 800 | 1 50: 0.35; 2 60: 0.75; 3 70: 1.45; 4 80: 1.75 |  |  | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
|  |  |  | 14 | 1000 | 1 50: 0.4; 2 60: 0.8; 3 70: 1.5; 4 80: 1.8 |  |  | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
FACTOR DE ATENUACIÓN |  | A | 2775 | 15 | 3000 | 1 50: 0.45; 2 60: 1.1; 3 70: 1.8; 4 80: 2.3 |  |  | 2 | 0.5 | 6.2 | 4.4 | 6 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
|  |  |  | 16 | 5000 | 1 50: 0.48; 2 60: 1.2; 3 70: 2.2; 4 80: 2.5 |  |  | 3 | 1 | 13 | 8 | 10.5 | Pb1 | 2 | 4 | 14 | 18 | 16
ESPESOR PLOMO (DIN 6812) (mm) |  |  | 2.005 | 17 | 8000 | 1 50: 0.49; 2 60: 1.3; 3 70: 2.3; 4 80: 2.7 |  |  | 4 | 2 | 23 | 14 | 18 | Pb2 | 3 | 5 | 19 | 25 | 22 | 16.03
Espesor equivalente en otros materiales |  |  |  | 18 | 10000 | 1 50: 0.5; 2 60: 1.35; 3 70: 2.4; 4 80: 2.8 |  |  | 5 | 3 | 31 | 19 | 25
Hormigón baritado de 3,2 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 2.5062 | 19 | 30000 | 1 50: 0.6; 2 60: 1.5; 3 70: 2.75; 4 80: 3.25 |  |  | 6 | 4 | 39 | 24 | 30
Hormigón de 2,3 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 16.03 | 20 | 50000 | 1 50: 0.65; 2 60: 1.6; 3 70: 3; 4 80: 3.5
Ladrillo macizo de 1,8 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 22.7862 | 21 | 80000 | 1 50: 0.69; 2 60: 1.65; 3 70: 3.1; 4 80: 3.6 |  |  |  | En negrita valores extrapolados
|  |  |  | 22 | 100000 | 1 50: 0.7; 2 60: 1.7; 3 70: 3.2; 4 80: 3.7 |  |  |  | Ladrillo macizo
|  |  |  | 23 | 300000 | 1 50: 0.8; 2 60: 2; 3 70: 3.55; 4 80: 4.2 |  |  | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
|  |  |  | 24 | 500000 | 1 50: 0.85; 2 60: 2.15; 3 70: 3.7; 4 80: 4.4 |  |  | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
|  |  |  | 25 | 800000 | 1 50: 0.89; 2 60: 2.25; 3 70: 3.9; 4 80: 4.55 |  |  | 2 | 0.5 | 10 | 7 | 8.4 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
|  |  |  | 26 | 1000000 | 1 50: 0.9; 2 60: 2.3; 3 70: 4; 4 80: 4.7 |  |  | 3 | 1 | 20 | 12 | 15 | Pb1 | 2 | 4 | 19.5 | 26 | 22.75
|  |  |  | 27 | 3000000 | 1 50: 0.95; 2 60: 2.5; 3 70: 4.4; 4 80: 5.2 |  |  | 4 | 2 | 33 | 19.5 | 26 | Pb2 | 3 | 5 | 26 | 34 | 30 | 22.7862
|  |  |  | 28 | 5000000 | 1 50: 1; 2 60: 2.65; 3 70: 4.6; 4 80: 5.4 |  |  | 5 | 3 | 44 | 26 | 34
|  |  |  | 29 | 8000000 | 1 50: 1.05; 2 60: 2.7; 3 70: 4.75; 4 80: 5.5 |  |  | 6 | 4 | 60 | 33 | 42
|  |  |  | 30 | 10000000 | 1 50: 1.1; 2 60: 2.8; 3 70: 4.8; 4 80: 5.6
Note on H4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules

## Secundaria
Rendimiento (mSv.m2/mA.min)
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA SECUNDARIA | [5 empty] | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | KV1 | KV2
[6 empty] | 1 | Kvp | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  | 8 | 9
Institución: | HCUZ |  | Barrera: |  | Pared | 2 | G | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 | 9 | 10.2 | 12 | 13 | 14 |  | 120 | 130
Sala: | A(Urgencia) |  | Dependencia contigua: |  | Pasillo | [14 empty] | 10.2 | 12
Fecha: | 1999-06-25 |  | Símbolo en el plano: |  | A
Blindaje (mm Pb)
[6 empty] | Indice | 1 | 1 50: 2; 2 60: 3; 3 70: 4; 4 80: 5; 8 120: KV1; 9 130: KV2
DATOS GENERALES |  | Símbolo | Valores dispersa | Valores fuga |  | 1 | A/KVp | 1 50: 50; 2 60: 75; 3 70: 100; 4 80: 150; 8 120: 100; 9 130: 150 |  |  |  | Hormigón baritado
Factor de uso |  | U | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Indice | 4 | 5 |  | Int.1 | Int |  | indice | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
Factor de ocupación |  | T | 1 |  |  | 3 | 3 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | A1 | 30 | 7 | 0.45 | 0.62 |  | 0.535 |  |  | 1 | mmPb/KV |  | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
Clasificación de zona |  |  | Libre acceso |  |  | 4 | 5 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | A2 | 50 | 8 | 0.59 | 0.8 |  | 0.695 | 0.65508 |  | 2 | 0.5 |  | 1.5 | 0.4 | 0.73 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
Límite semanal (mSv) |  | Hw | 0.02 |  |  | 5 | 8 | 1 50: 0.05; 2 60: 0.12; 3 70: 0.22; 4 80: 0.34 |  |  | 3 | 1 |  | 3.1 | 0.86 | 1.5 | Pb1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.73 | 0.565
[6 empty] | 6 | 10 | 1 50: 0.09; 2 60: 0.14; 3 70: 0.26; 4 80: 0.38 |  |  | 4 | 2 |  | 6.1 | 1.7 | 3.3 | Pb2 | 1 | 3 | 0.86 | 1.5 | 1.18 | 1.0878
DATOS DE CARGA SEMANAL | [5 empty] | 7 | 30 | 1 50: 0.1; 2 60: 0.25; 3 70: 0.45; 4 80: 0.62 |  |  | 5 | 3 |  | 8.6 | 2.4 | 5.1
Carga máxima fuga (mA.min) |  | Qh |  | 240 |  | 8 | 50 | 1 50: 0.13; 2 60: 0.31; 3 70: 0.59; 4 80: 0.8 |  |  | 6 | 4 |  | 10.7 | 3 | 6.7
Carga semanal (mA.min) |  | W | 80 |  |  | 9 | 80 | 1 50: 0.15; 2 60: 0.38; 3 70: 0.71; 4 80: 0.9
Tensión máxima (50-150) |  | KVp | 125 |  |  | 10 | 100 | 1 50: 0.16; 2 60: 0.41; 3 70: 0.8; 4 80: 1 |  |  |  | En negrita valores extrapolados
Rendimiento (mSv. m2/mA.min) |  | G | 11.1 |  |  | 11 | 300 | 1 50: 0.25; 2 60: 0.6; 3 70: 1.1; 4 80: 1.4
Factor corrección radiación fuga |  | F |  | 0.68 |  | 12 | 500 | 1 50: 0.3; 2 60: 0.7; 3 70: 1.25; 4 80: 1.6 |  |  |  | Hormigón
Capa hemirreductora fuga |  | CHR |  | 0.27 |  | 13 | 800 | 1 50: 0.35; 2 60: 0.75; 3 70: 1.45; 4 80: 1.75 |  |  | indice | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
[6 empty] | 14 | 1000 | 1 50: 0.4; 2 60: 0.8; 3 70: 1.5; 4 80: 1.8 |  |  | 1 | mmPb/KV |  | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
DISTANCIAS DE CÁLCULO | [5 empty] | 15 | 3000 | 1 50: 0.45; 2 60: 1.1; 3 70: 1.8; 4 80: 2.3 |  |  | 2 | 0.5 |  | 6.2 | 4.4 | 6 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
Distancia foco-paciente (m) |  | dp | 1.6 |  |  | 16 | 5000 | 1 50: 0.48; 2 60: 1.2; 3 70: 2.2; 4 80: 2.5 |  |  | 3 | 1 |  | 13 | 8 | 10.5 | Pb1 | 0.5 | 2 | 4.4 | 6 | 5.2
Distancia paciente-barrera (m) |  | ds | 1.7 |  |  | 17 | 8000 | 1 50: 0.49; 2 60: 1.3; 3 70: 2.3; 4 80: 2.7 |  |  | 4 | 2 |  | 23 | 14 | 18 | Pb2 | 1 | 3 | 8 | 10.5 | 9.25 | 8.6431
Distancia foco- barrera (m) |  | d |  | 1.7 |  | 18 | 10000 | 1 50: 0.5; 2 60: 1.35; 3 70: 2.4; 4 80: 2.8 |  |  | 5 | 3 |  | 31 | 19 | 25
[6 empty] | 19 | 30000 | 1 50: 0.6; 2 60: 1.5; 3 70: 2.75; 4 80: 3.25 |  |  | 6 | 4 |  | 39 | 24 | 30
PARÁMETROS DE DISPERSIÓN | [5 empty] | 20 | 50000 | 1 50: 0.65; 2 60: 1.6; 3 70: 3; 4 80: 3.5
Tamaño de campo (cm2) |  | S | 1500 |  |  | 21 | 80000 | 1 50: 0.69; 2 60: 1.65; 3 70: 3.1; 4 80: 3.6 |  |  |  | En negrita valores extrapolados
Factor de dispersión |  | a | 0.002 |  |  | 22 | 100000 | 1 50: 0.7; 2 60: 1.7; 3 70: 3.2; 4 80: 3.7 |  |  |  | Ladrillo macizo
[6 empty] | 23 | 300000 | 1 50: 0.8; 2 60: 2; 3 70: 3.55; 4 80: 4.2 |  |  | indice | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
FACTOR DE ATENUACIÓN |  | A | 45.0097 | 3.9216 |  | 24 | 500000 | 1 50: 0.85; 2 60: 2.15; 3 70: 3.7; 4 80: 4.4 |  |  | 1 | mmPb/KV |  | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
[6 empty] | 25 | 800000 | 1 50: 0.89; 2 60: 2.25; 3 70: 3.9; 4 80: 4.55 |  |  | 2 | 0.5 |  | 10 | 7 | 8.4 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
ESPESOR PLOMO (DIN 6812) (mm) |  |  | 0.65508 | 0.53229 |  | 26 | 1000000 | 1 50: 0.9; 2 60: 2.3; 3 70: 4; 4 80: 4.7 |  |  | 3 | 1 |  | 20 | 12 | 15 | Pb1 | 0.5 | 2 | 7 | 8.4 | 7.7
[6 empty] | 27 | 3000000 | 1 50: 0.95; 2 60: 2.5; 3 70: 4.4; 4 80: 5.2 |  |  | 4 | 2 |  | 33 | 19.5 | 26 | Pb2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 13.5 | 12.6309
Espesor total (mm Pb): |  |  | 0.92508 |  |  | 28 | 5000000 | 1 50: 1; 2 60: 2.65; 3 70: 4.6; 4 80: 5.4 |  |  | 5 | 3 |  | 44 | 26 | 34
Espesor equivalente en otros materiales | [5 empty] | 29 | 8000000 | 1 50: 1.05; 2 60: 2.7; 3 70: 4.75; 4 80: 5.5 |  |  | 6 | 4 |  | 60 | 33 | 42
Hormigón baritado de3,2 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 1.0878 |  |  | 30 | 10000000 | 1 50: 1.1; 2 60: 2.8; 3 70: 4.8; 4 80: 5.6
Hormigón de2,3 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 8.6431
Ladrillo macizo de 1,8 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  |  | 12.6309
CDR fuga
[7 empty] | Indice | 2 60: 1; 3 70: 2; 4 80: 3; 5 90: 4; 6 100: 5 |  |  | KV1 | KV2 | CDR f
[7 empty] | 1 | 1 50: Kvp; 2 60: 50; 3 70: 75; 4 80: 100; 5 90: 125; 6 100: 150 |  |  | 4 | 5
[7 empty] | 2 | 1 50: CDR; 2 60: 0.18; 3 70: 0.5; 4 80: 0.84; 5 90: 0.9; 6 100: 0.96 |  |  | 125 | 150
[21 empty] | 0.9 | 0.96 | 0.9
CDR dispersa
[7 empty] | Indice | 2 60: 1; 3 70: 2; 4 80: 3; 5 90: 4 |  |  | KV1 | KV2 | CDR f
[7 empty] | 1 | 1 50: Kvp; 2 60: 50; 3 70: 75; 4 80: 100; 5 90: 150 |  |  | 3 | 4
[7 empty] | 2 | 1 50: CDR; 2 60: 0.1; 3 70: 0.55; 4 80: 0.9; 5 90: 1 |  |  | 100 | 150 |  | siD>F | 0.92508
[21 empty] | 0.9 | 1 | 0.95 | siF>D
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on G20: En corazas diseñadas para 150 KVp nominales : 1 para 150 KVp de uso 0,85 para 140 KVp de uso 0,68 para 130 KVp de uso 0,5 para 120 KVp de uso 0,3 para 110 KVp de uso 0,18 para 100KVp de uso