## DATOS
Cálculo de blindajes en instalaciones PET (sólo fotones 511 keV)
Datos utilizados en la hoja de cálculo
Se sigue el formalismo y los parámetros de cálculo recogidos en el informe “AAPM Task Group 108. PET and PET/CT Shielding Requirements”, publicado en Med. Phys. 33 (1), enero 2006.
En la determinación del espesor de blindaje a partir del factor de transmisión calculado se utiliza la expresión analítica propuesta por Archer et al., con parámetros (a, b, g) que ajustan los datos de transmisión obtenidos por MonteCarlo.
Radionucleido | T ½ (min) | Constante de tasa de dosis (mSv m2 MBq-1 h-1) | Modo de decay | Emisión fotónica (keV) | Fotones / decay | Factores de transmisión para haz ancho en plomo, hormigón y acero para fotones de 511 keV
C-11 | 20.4 | 0.148 | b+ | 511 | 2.00
N-13 | 10 | 0.148 | b+ | 511 | 2.00 | Espesora,b | Plomo | Hormigónc | Acero
O-15 | 2 | 0.148 | b+ | 511 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 1
F-18 | 109.8 | 0.143 | b+, EC | 511 | 1.93 | 1 | 0.8912 | 0.9583 | 0.7484
Cu-64 | 762 | 0.029 | b-, b+, EC | 511; 1346 | 0.38; 0.005 | 2 | 0.7873 | 0.9088 | 0.5325
Ga-68 | 68.3 | 0.134 | b+, EC | 511 | 1.84 | 3 | 0.6905 | 0.8519 | 0.3614
Rb-82 | 1.27 | 0.159 | b+, EC | 511; 776 | 1.90; 0.13 | 4 | 0.6021 | 0.7889 | 0.2353
I-124 | 6048 | 0.185 | b+, EC | 511; 603; 1693 | 0.5; 0.62; 0.3 | 5 | 0.5227 | 0.7218 | 0.1479
[6 empty] | 6 | 0.4522 | 0.6528 | 0.0905
Factor de transmisión (fotones 511 keV) por atenuación en el cuerpo del paciente: | [5 empty] | 7 | 0.3903 | 0.5842 | 0.0542
0.64336 | [5 empty] | 8 | 0.3362 | 0.518 | 0.0319
[6 empty] | 9 | 0.2892 | 0.4558 | 0.0186
Parámetros de ajuste de los factores de transmisión para haz ancho de fotones de 511 keV: | [5 empty] | 10 | 0.2485 | 0.3987 | 0.0107
[6 empty] | 12 | 0.1831 | 0.3008 | 0.0035
|  | a (cm -1) | b (cm -1) | g |  | 14 | 0.1347 | 0.2243 | 0.0011
| Plomo | 1.543 | -0.4408 | 2.136 |  | 16 | 0.099 | 0.1662 | 0.0004
| Hormigón | 0.1539 | -0.1161 | 2.0752 |  | 18 | 0.0728 | 0.1227 | 0.0001
| Acero | 0.5704 | -0.3063 | 0.6326 |  | 20 | 0.0535 | 0.0904
[6 empty] | 25 | 0.0247 | 0.0419
[6 empty] | 30 | 0.0114 | 0.0194
[6 empty] | 40 | 0.0024 | 0.0042
[6 empty] | 50 | 0.0005 | 0.0009
Hoja de cálculo realizada por: | [5 empty] | a Espesor en mm para el plomo
Carlos Fernández Fernández | [5 empty] | b Espesor en cm para hormigón y acero
Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica | [5 empty] | c Densidad del hormigón = 2,35 g cm-3
Centro Oncológico de Galicia
Año 2013

## CÁLCULO
Cálculo de blindajes en instalaciones PET (sólo fotones 511 keV)
Cálculo del espesor de blindaje requerido |  |  | (cubrir únicamente las celdas de color verde)
Radionucleido:
Constante de tasa de dosis (G): |  |  |  | mSv m2 MBq-1 h-1
Período de semidesintegración (T1/2): |  |  |  | min
Factor de atenuación en el paciente (511 keV):
Actividad promedio administrada por paciente (A0): |  |  |  | MBq
Nº pacientes/semana (Nw):
Tiempo promedio de captación (tU): |  |  |  | min
Tiempo promedio de imagen (tI): |  |  |  | min
Factor de ocupación del área a proteger (T): |  | 1/
Restricción de dosis a aplicar (P): |  |  |  | mSv/semana
BLINDAJE RELATIVO A PACIENTES EN SALA DE CAPTACIÓN:
| Distancia del paciente (en la sala de captación) al punto a proteger, dU: |  |  |  | m | (cubrir esta celda sólo si se necesita blindar respecto a la sala de captación)
Factor de reducción de dosis integrada por decay durante el tiempo de captación, RtU:
| Dosis en el punto a proteger durante el tiempo de captación, D(tU): |  |  |  | mSv
| Dosis semanal (por captación) en el punto a proteger, DwU: |  |  |  | mSv
Factor de transmisión requerido para el blindaje por captación, BU:
| Espesor de plomo necesario: |  |  |  | cm
| Espesor de hormigón necesario: |  |  |  | cm
| Espesor de acero necesario: |  |  |  | cm
BLINDAJE RELATIVO A PACIENTES EN SALA DE IMAGEN:
| Distancia del paciente (tomógrafo) al punto a proteger, dI: |  |  |  | m | (cubrir esta celda sólo si se necesita blindar respecto a la sala de imagen)
Factor de reducción de actividad durante el tiempo de captación, FU:
| Fracción de actividad retenida por el paciente después de orinar: |  |  |  |  | (valor estándar: 85%)
Factor de reducción de dosis integrada por decay durante el tiempo de imagen, RtI:
| Dosis en el punto a proteger durante el tiempo de imagen, D(tI): |  |  |  | mSv
| Dosis semanal (por imagen) en el punto a proteger, DwI: |  |  |  | mSv
Factor de transmisión requerido para el blindaje por imagen, BI:
| Espesor de plomo necesario: |  |  |  | cm
| Espesor de hormigón necesario: |  |  |  | cm
| Espesor de acero necesario: |  |  |  | cm
BLINDAJE TOTAL REQUERIDO:
| Dosis semanal total en el punto a proteger, Dw = DwU + DwI : |  |  |  | mSv
Factor de transmisión requerido para el blindaje total, B:
| Espesor de plomo necesario: |  |  |  | cm
| Espesor de hormigón necesario: |  |  |  | cm
| Espesor de acero necesario: |  |  |  | cm