## Método
Cálculo de blindajes para unidades de teleterapia con aceleradores lineales
Autores: | Mª Angeles Rivas Ballarín y Pedro Ruiz Manzano
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
Avda San Juan Bosco 15. 50009-Zaragoza
mrivasb@salud.aragon.es
pruizm@salud.aragon.es
Método de cálculo
Espesor de material: |  | Si = Zi.Log10(W.T.U.Ki.qi.Q/Hw)
Donde Ki representa el factor de reducción del rendimiento, variable según el tipo de radiación:
Radiación directa RX: |  | Kr = 1/d2
Radiación secundaria RX: |  | Ks = 10-2.Fn/ds2
Radiación terciaria RX: |  | Kt = (10-6+10-2(Do/df2.Dr)).Ft/dt2
Radiación de fuga: |  | Ko = (Do/Dr)/dc2
Radiación directa neutrones: |  | Kd = (Dn/Dr)/dc
Rad. dispersa neutrones: |  | Kg = 0,1.(Dn/Dr).(1/dg).(b/l)
Rad. frenado electrones: |  | Kb = ((Dre/De)+ ke)/d2
Si: | Espesor del blindaje, en cm
Zi: | Espesor de la capa decimorreductora (CDR), en cm
W: | Carga de trabajo en términos de mGy/sem
T: | Factor de ocupación
U: | Factor de uso de la barrera
d: | Distancia foco-barrera en m
Dr: | Tasa de dosis máxima de rayos X, en Gy/min
De: | Tasa de dosis máxima de electrones, en Gy/min
Fn: | Aréa del campo máximo en isocentro en m2
ds: | Distancia paciente-barrera secundaria en m
Do/Dr : | Rendimiento de radiación de fuga de rayos X ( a suministrar por el fabricante)
dc: | Distancia mínima entre el cabezal y la barrera
df: | Distancia de Ft al cabezal en m
Ft: | Área de la zona de choque de radiación sencundaria vista desde el punto a proteger, en m2
dt: | Distancia desde el punto a proteger hasta el centro de la superficie Ft, en m
Dn/Dr: | Contaminación de neutrones en el haz útil (a suministrar por el fabricante)
dg: | Suma de los trayectos del haz de neutrones desde la fuente efectiva hasta el punto a proteger
b/l: | Realción ancho/largo de la esclusa
Dre/De: | Contaminación de rayos X en el haz de electrones (a suministrar por el fabricante)
ke: | Factor para dimensionar blindajes contra radiación de frenado generada fuera del emisor
Hw: | Límite de dosis semanal en mSv, para la zona
qi : | Factor de calidad de radiación ( 1 para electrones y fotones, 10 para neutrones)
Q: | Factor que tiene en cuenta la contribución de otro emisor de radiaciones en el punto
Basado en la Norma DIN 6847 parte 2 "Instalaciones de aceleradores electrónicos lineales para uso médico"

## Ejemplo Primaria
Ejemplo de cálculo de blindajes para barrera primaria
Pared A del bunker sobre la que incide el haz primario a 90º.
Altura sala: 3 m
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA PRIMARIA
Institución: |  | Barrera: |  | Pared A
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: |  | Pasillo interno
Fecha: |  | Símbolo en el plano: |  | 1
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de uso directa U |  | 0.25
Factor de ocupación T |  | 0.0625
Clasificación de zona |  | Libre acceso
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.02
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
Energía máxima electrones(entre 6 y 50 MeV) |  | 21
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 1
Do/Dr |  | 0.001
Dre/De |  | 0.05
Dn/Dr |  | 0.0002
Distancia foco-barrera (m) d |  | 4
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 3
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 5
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 0.6
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 1.6
Suma trayectos neutrones dg |  | 2
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16
Área zona choque (m2) Ft |  | 18
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
|  | Hormigón | Hormigón baritado | Plomo
|  | 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3
Espesor para RX directa (cm) |  | 207.9425 | 137.378 | 25.7877
Espesor para RX secundaria (cm) |  | 43.9156 | 24.7025 | 4.1171
Espesor para RX terciaria (cm) |  | 28.9798 | 16.3012 | 2.7169
Espesor para fuga (cm) |  | 136.8912 | 90.4377 | 16.9764
Espesor para directa de neutrones (cm) |  | 66.4682 | 66.4682 | 150.8539
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 32.4331 | 32.4331 | 92.3095
Espesor para frenado de electrones (cm) |  | 153.9928 | 101.7359 | 19.0972
Espesor de la contribución total (cm) |  | 208 | 137.378 | 150.8539
Note on C23: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F34: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F37: Datos facilitados por el fabricante
Note on F38: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F39: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F40: Con el gantry a 90º
Note on F43: Con el gantry a 90º
Note on F44: Con el gantry a 270º
Note on F45: Fuente efectiva el foco. Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F47: Superficie de la pared del laberinto
Note on F48: Valor propuesto en DIN 6847 punto 8.7.7 cuando la fuente efectiva es el foco Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F54: Espesor Si según la ecuación Si = Zi.Log10(W.T.U.Ki.qi.Q/Hw) donde Ki es en cada caso lo indicado en la hoja Método
Note on F62: Si-Sj > 1 CDR => Si (despreciar Sj) Si-Sj < 0,3 CDR => Si +0,3 CDR 0,3 CDR < Si-Sj < 0,6 CDR => Si + 0,2 CDR 0,6 CDR < Si-Sj < CDR => Si + 0,1 CDR ( Norma DIN 6847) En este caso CDR = 44,35 cm 208 -154 = 54 cm > 1 CDR => total 208
Pasillo interior
1
Radiación terciaria
Radiación dispersa y fuga
A
Haz primario
5 m
Ft
6 m
3 m

## Ejemplo Secundaria
Ejemplo de cálculo de blindajes para barrera secundaria
Pared B del bunker sobre la que no incide el haz primario a 90º.
Altura sala: 3 m
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA SECUNDARIA
Institución: |  | Barrera: |  | Pared B
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: |  | Consulta médica
Fecha: |  | Símbolo en el plano: |  | 2
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | LA
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.02
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2
Do/Dr |  | 0.001
Dn/Dr |  | 0.0002
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 5
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 7
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 2
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 5
Suma trayectos neutrones dg |  | 5
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16
Área zona choque (m2) Ft |  | 58.5
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
|  | Hormigón | Hormigón baritado | Plomo
|  | 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3
Espesor para RX secundaria (cm) |  | 60.8989 | 34.2556 | 5.7093
Espesor para RX terciaria (cm) |  | 41.9364 | 23.5893 | 3.9315
Espesor para fuga (cm) |  | 159.7514 | 105.5404 | 19.8113
Espesor para directa de neutrones (cm) |  | 82.633 | 82.633 | 193.2865
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 46.8268 | 46.8268 | 133.2762
Espesor de la contribución total (cm) |  | 160 | 105.5404 | 193.2865
Note on C24: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F35: Recibe radiación de una sala de Telecobaltoterapia
Note on F36: Datos facilitados por el fabricante
Note on F39: Media de las distancias entre el punto 2 y el centro de las supertfies F1t , F2t y F3t
Note on F40: Distancia a F1t , que es la mínima
Note on F42: Fuente efectiva el foco. Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F44: (F1t + F2t + F3t) x altura
Note on F45: Valor propuesto en DIN 6847 punto 8.7.7 Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F56: Para espesor total se aplica el mismo criterio que en Primaria
Radiación terciaria
Radiación dispersa y fuga
Consulta médica
2
A
F1t
6 m
Haz primario
B
5 m
F2t
5 m
8,5 m

## Ejemplo Puerta
Ejemplo de cálculo de blindajes para puerta
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA PUERTA
Institución: |  | Barrera: | PUERTA
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: | Puesto de control
Fecha: |  | Símbolo en el plano: | 3
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | Controlada
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 18
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2
Do/Dr |  | 0.001
Dn/Dr |  | 0.0002
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 5.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 5.5
Suma trayectos neutrones dg |  | 11.3
Área zona choque (m2) Ft |  | 9
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 0.33
|  | Parafina | Plomo
|  | 1 g/cm3 | 11,3 g/cm3
Espesor para RX terciaria (cm) |  |  | 0.3756
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 11.7235
Note on F36: Recibe radiación de otra unidad de tratamiento
Note on F37: Datos facilitados por el fabricante
Note on F41: 5,5+5,8 Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F42: Ft x altura
Note on F43: 2/6 Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones
Note on H24: Sólo se tienen en cuenta la radiación terciaria (atenuada con Pb) y neutrones dispersos (atenuados con parafina)
Puesto de control
3
A
B
5 m
8,5 m
Radiación dispersa de neutrones y terciaria
2 m
6 m
Ft
3 m
5,5 m
5,8 m

## Primaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA PRIMARIA |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  | Indice | 12 | 13
Institución: | Barrera: |  |  | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 |  |  | Energía | 18 | 20
Sala: | Dependencia contigua: | [24 empty] | CDR | 44.35 | 45.2 | 44.35
Fecha: | Símbolo en el plano:
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
DATOS PARA EL CÁLCULO | Valores |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor de uso directa U | 0.25 |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  | Indice | 12 | 13
Factor de ocupación T | 0.0625 |  |  | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 |  |  | Energía | 18 | 20
Clasificación de zona | Libre acceso | [24 empty] | CDR | 29.3 | 29.7 | 29.3
Límite semanal (mSv) Hw | 0.02
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) | 18
Energía máxima electrones(entre 6 y 50 MeV) | 21 |  |  |  | CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W | 1000000 |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor contribución otras radiaciones Q | 1 |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  | Indice | 12 | 13
Do/Dr | 0.001 |  |  | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |  |  | Energía | 18 | 20
Dre/De | 0.05 | [24 empty] | CDR | 5.5 | 5.48 | 5.5
Dn/Dr | 0.0002
Distancia foco-barrera (m) d | 4
Distancia paciente-barrera (m) ds | 3 |  |  |  | ke | bar: 1 to 15
Distancia del punto a Ft (m) dt | 5 |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | MeV1 | MeV2 | Interpol
Distancia de Ft al cabezal (m) df | 0.6
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc | 1.6 |  |  | 1 | MeV | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | 50 | [5 empty] | Indice | 8 | 9
Suma trayectos neutrones dg | 2 |  |  | 2 | ke | 0.0011 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.0055 | 0.007 | 0.0086 | 0.0105 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.0205 | 0.032 | 0.044 | [5 empty] | Energía | 20 | 22
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn | 0.16 | [24 empty] | CDR | 0.0105 | 0.011 | 0.01075
Área zona choque (m2) Ft | 18
Relación ancho/largo esclusa b/l | 1
| Hormigón | Hormigón baritado | Plomo |  |  | 22: Horm; 24: CDR
| 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3 |  |  | 22: 2,3 g/cm3 | [8 empty] | CDR Hormigón baritado | [14 empty] | CDR Pb
Espesor para RX directa (cm) | 207.9425 | 137.378 | 25.7877 |  | Kr RX directa | 12: 0.0625; 18: 208; 20: 44.35; 22: 29; 24: 16 | [8 empty] | 137.378 | 29.3 | 16.3012 | 9 | [11 empty] | 25.7877 | 5.5 | 2.7169 | 1.5
Espesor para RX secundaria (cm) | 43.9156 | 24.7025 | 4.1171 |  | Ks RX secundaria | 12: 0.00017778; 18: 44; 20: 16; 22: 32; 24: 13; 26: 36.8; 28: 13 | [8 empty] | 24.7025 | 9 | 24.7025 | 9 | 25.6025 | 9 | [9 empty] | 4.1171 | 1.5 | 4.1171 | 1.5 | 4.2671 | 1.5
Espesor para RX terciaria (cm) | 28.9798 | 16.3012 | 2.7169 |  | Kt RX terciaria |  |  |  | 2.072e-05 |  |  | 29 | 16 | 44 | 16 | 44 | 16 | 46.6 | 16 | [9 empty] | 16.3012 | 9 | 32.4331 | 13 | 32.4331 | 13 | 33.3331 | 13 | [7 empty] | 2.7169 | 1.5 | 16.9764 | 5.5 | 16.9764 | 5.5 | 16.9764 | 5.5
Espesor para fuga (cm) | 136.8912 | 90.4377 | 16.9764 |  | Ko fuga |  |  |  | 0.00039063 |  |  | 137 | 44.35 | 66 | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 | 66 | 16 | [7 empty] | 90.4377 | 29.3 | 66.4682 | 16 | 66.4682 | 16 | 66.4682 | 16 | 66.4682 | 16 | [5 empty] | 16.9764 | 5.5 | 19.0972 | 5.5 | 19.0972 | 5.5 | 19.0972 | 5.5 | 20.1972 | 5.5
Espesor para directa de neutrones (cm) | 66.4682 | 66.4682 | 150.8539 |  | Kd directa de neutrones |  |  |  | 0.000125 |  |  | 66 | 16 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | 137 | 44.35 | [5 empty] | 66.4682 | 16 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 | 90.4377 | 29.3 |  |  |  | 150.8539 | 42 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5 | 25.7877 | 5.5
Espesor para dispersa neutrones (cm) | 32.4331 | 32.4331 | 92.3095 |  | Kg dispersa neutrones |  |  |  | 1e-05 |  |  | 32 | 13 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 154 | 44.35 | 162.87 | 44.35 |  |  |  | 32.4331 | 13 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 101.7359 | 29.3 | 107.5959 | 29.3 |  | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37 | 92.3095 | 37
Espesor para frenado de electrones (cm) | 153.9928 | 101.7359 | 19.0972 |  | Kb frenado de electrones |  |  |  | 0.0037969 |  |  | 154 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 | 44.35 | 208 |  |  | 101.7359 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 29.3 | 137.378 | 19.0972 | 5.5 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539 | 42 | 150.8539
Espesor de la contribución total (cm) | 208 | 137.378 | 150.8539
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F19: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F21: Con el gantry a 90º

## Secundaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA BARRERA SECUNDARIA |  |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
[5 empty] | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | Indice | 14 | 15
Institución: |  | Barrera: |  |  | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 |  | Energía | 23 | 25
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: | [23 empty] | CDR | 46.3 | 46.7 | 46.3
Fecha: | 2003-08-26 | Símbolo en el plano:
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
[5 empty] | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | Indice | 14 | 15
Factor de ocupación T |  | 1 |  |  | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 |  | Energía | 23 | 25
Clasificación de zona |  | Controlada | [23 empty] | CDR | 30 | 30.1 | 30
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 23
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000 |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2 |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | Indice | 14 | 15
Do/Dr |  | 0.001 |  |  | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |  | Energía | 23 | 25
[26 empty] | CDR | 5.48 | 5.31 | 5.48
Dn/Dr |  | 0.013
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 6.4
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 10.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 3.5
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 5.4
Suma trayectos neutrones dg |  | 5.4
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16
Área zona choque (m2) Ft |  | 30
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
|  | Hormigón | Hormigón baritado | Plomo |  |  | 9: Horm; 10: CDR
|  | 2,3 g/cm3 | 3,2 g/cm3 | 11,3 g/cm3 |  |  | 9: 2,3 g/cm3 |  |  |  |  | CDR Hormigón baritado | [12 empty] | CDR Pb
Espesor para RX secundaria (cm) |  | 36.6517 | 20.6166 | 3.4361 |  | Ks RX secundaria | 4: 3.9063e-05; 7: 37; 8: 16; 9: 6; 10: 16; 11: 6; 12: 16 |  |  |  |  | 20.6166 | 9 | 3.3159 | 9 | 3.3159 | 9 | [7 empty] | 3.4361 | 1.5 | 0.55266 | 1.5 | 0.55266 | 1.5
Espesor para RX terciaria (cm) |  | 5.895 | 3.3159 | 0.55266 |  | Kt RX terciaria | 4: 4.6716e-07; 7: 6; 8: 16; 9: 37; 10: 16; 11: 37; 12: 16; 13: 37; 14: 16 |  |  |  |  | 3.3159 | 9 | 20.6166 | 9 | 20.6166 | 9 | 20.6166 | 9 | [5 empty] | 0.55266 | 1.5 | 3.4361 | 1.5 | 3.4361 | 1.5 | 3.4361 | 1.5
Espesor para fuga (cm) |  | 103.4426 | 67.0255 | 12.2433 |  | Ko fuga |  |  |  | 3.4294e-05 |  |  | 103 | 46.3 | 53 | 13 | 53 | 13 | 53 | 13 | 54.6 | 13 | [6 empty] | 67.0255 | 30 | 53.0468 | 13 | 53.0468 | 13 | 53.0468 | 13 | 53.0468 | 13 |  |  |  | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48 | 12.2433 | 5.48
Espesor para directa de neutrones (cm) |  | 90.2883 | 90.2883 | 213.3818 |  | Kd directa de neutrones |  |  |  | 0.0024074 |  |  | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 |  |  |  |  | 90.2883 | 16 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 | 67.0255 | 30 |  | 213.3818 | 42 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37 | 150.9792 | 37
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 53.0468 | 53.0468 | 150.9792 |  | Kg dispersa neutrones |  |  |  | 0.00024074 |  |  | 53 | 13 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 103 | 46.3 | 104.6 |  |  |  | 53.0468 | 13 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 90.2883 | 16 | 93.2883 | 150.9792 | 37 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818 | 42 | 213.3818
Espesor de la contribución total (cm) |  | 104.6 | 93.2883 | 213.3818
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: No hay electrones
Note on F19: fisica1: No hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on W33: Fpro4: Columna repetida
Note on X33: Fpro4: Columna repetida
Note on AN33: Fpro4: Columna duplicada
Note on AO33: Fpro4: Columna duplicada
Note on BD33: Fpro4: Columna duplicada
Note on BE33: Fpro4: Columna duplicada

## Puerta
CÁLCULO DE BLINDAJES PARA PUERTA
Institución: | HCU |  | Barrera: | PUERTA
Sala: | Acelerador lineal 1 |  | Dependencia contigua: | Puesto de control
Fecha: |  |  | Símbolo en el plano: | 3
DATOS PARA EL CÁLCULO |  |  | Valores
Factor de ocupación T |  |  | 1
Clasificación de zona |  |  | Controlada
Límite semanal (mSv) Hw |  |  | 0.12
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  |  | 15
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  |  | 500000
Factor contribución otras radiaciones Q |  |  | 1
Do/Dr |  |  | 0.0001
[21 empty] | CDR | #N/A | #N/A | #N/A
Dn/Dr |  |  | 0.0001
ke
Distancia del punto a Ft (m) dt |  |  | 12.3
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  |  | 6
Suma trayectos neutrones dg |  |  | 18.3
[21 empty] | CDR | #N/A | #N/A | #N/A
Área zona choque (m2) Ft |  |  | 2
Relación ancho/largo esclusa b/l |  |  | 0.15
Factor de calidad de neutrones dispersos (qi) |  |  | 10
|  |  | Parafina | Plomo
|  | BPE | 1 g/cm3 | 11,3 g/cm3
[5 empty] | Kr RX directa | #DIV/0!
[5 empty] | Ks RX secundaria | #DIV/0!
Espesor para RX terciaria (cm) |  |  |  | 0 | Kt RX terciaria | 1.3587e-08
[5 empty] | Ko fuga | #DIV/0!
[5 empty] | Kd directa de neutrones | #DIV/0!
Espesor para dispersa neutrones (cm) |  | 6.9004 | 12.2674 |  | Kg dispersa neutrones | 8.1967e-08
[5 empty] | Kb frenado de electrones | #N/A | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on E32: Polietileno Borado
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F30: Para radiación de neutrotes en esta norma hay que fijar q = 10 Sv/Gy. Se toma en general para neutrones rápidos. Para neutrones lentos y térmicos valdrán valores más pequeños. En los aceleradores de electrones hay que tener en cuenta que, aún con neutrones dispersos, una parte importante de la dosis es aportada por neutrones rápidos dentro del espectro de neutrones.
Note on H4: Sólo se tienen en cuenta la radiación terciaria (atenuada con Pb) y neutrones dispersos (atenuados con parafina)

## dosis_Primaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE DOSIS TRAS BARRERA PRIMARIA DE ESPESOR CONOCIDO |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 12 | 13
| Institución: | Barrera: | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 | Energía | 18 | 20
| Sala: | Dependencia contigua: | [20 empty] | CDR | 44.35 | 45.2 | 44.35
| Fecha: | Símbolo en el plano:
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
| DATOS PARA EL CÁLCULO | Valores | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
| Factor de uso directa U | 0.25 | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 12 | 13
| Factor de ocupación T | 0.0625 | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | Energía | 18 | 20
| Clasificación de zona | Libre acceso | [20 empty] | CDR | 29.3 | 29.7 | 29.3
| Límite semanal (mSv) Hw | 0.02
| Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) | 18
| Energía máxima electrones(entre 6 y 50 MeV) | 21 |  | CDR primaria y fuga Plomo
| Carga semanal (mGy/semana) W | 1000000 | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
| Factor contribución otras radiaciones Q | 1 | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 12 | 13
| Do/Dr | 0.001 | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Energía | 18 | 20
| Dre/De | 0.05 | [20 empty] | CDR | 5.5 | 5.48 | 5.5
| Dn/Dr | 0.0002
| Distancia foco-barrera (m) d | 4
| Distancia paciente-barrera (m) ds | 3 |  | ke | bar: 1 to 15
| Distancia del punto a Ft (m) dt | 5 | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | MeV1 | MeV2 | Interpol
| Distancia de Ft al cabezal (m) df | 0.6
| Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc | 1.6 | 1 | MeV | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | 50 |  |  |  | Indice | 8 | 9
| Suma trayectos neutrones dg | 2 | 2 | ke | 0.0011 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.0055 | 0.007 | 0.0086 | 0.0105 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.0205 | 0.032 | 0.044 |  |  |  | Energía | 20 | 22
| Área campo máximo en isocentro (m2) Fn | 0.16 |  |  | 20: H y HB; 22: Pb |  |  |  | CDR | 0.0105 | 0.011 | 0.01075
| Área zona choque (m2) Ft | 18 |  | Material | 10: CDR (cm); 14: Neutrones directa; 18: 1ªCDR; 20: 25; 22: 42
| Relación ancho/largo esclusa b/l | 1 |  | Hormigón | 8: 1; 10: 16; 18: 2ªCDR; 20: 16
| Material barrera |  |  | Hormigón Barita | 10: 9; 14: Neutrones dispersa; 20: 13; 22: 37
| Espesor (cm) | 154 |  | Plomo | 10: 1.5
| Dosis debida a RX directa (mSv) | 0.32909 |  | Kr RX directa | 12: 0.0625
| Dosis debida a RX secundaria (mSv) | 2.6349e-09 |  | Ks RX secundaria | 12: 0.00017778
| Dosis debida a RX terciaria (mSv) | 3.0709e-10 |  | Kt RX terciaria | 12: 2.072e-05
| Dosis debida a radiación de fuga (mSv) | 0.0082274 |  | Ko fuga | 12: 0.00039063
| Dosis debida a radiación directa neutrones (mSv) | 6.7653e-08 |  | Kd directa de neutrones | 12: 0.000125
| Dosis debida a radiación dispersa neutrones (mSv) | 8.9069e-12 |  | Kg dispersa neutrones | 12: 1e-05
| Dosis debida a frenado de electrones (mSv) | 0.019993 |  | Kb frenado de electrones | 12: 0.0037969
| Dosis total (mSv/semana) | 0.35731
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F19: fisica1: Dejar en blanco si no hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F21: Con el gantry a 90º

## dosis_secundaria
CDR RX primaria y fuga Hormigón
CÁLCULO DE DOSIS TRAS BARRERA SECUNDARIA DE ESPESOR CONOCIDO |  |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 14 | 15
Institución: | HCU | Barrera: | Control Nuevo | 2 | CDR (cm) | 13.9 | 18.8 | 22.6 | 26.95 | 30 | 32.6 | 34.6 | 36.1 | 37.8 | 39 | 42 | 44.35 | 45.2 | 46.3 | 46.7 | 47.8 | 49.1 | 50 | Energía | 23 | 25
Sala: | KD2 | Dependencia contigua: | Almacén Física | [20 empty] | CDR | 46.3 | 46.7 | 46.3
Fecha: | 2005-01-20 | Símbolo en el plano: | 22
CDR RX primaria y fuga Hormigón baritado
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
|  |  |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 14 | 15
Factor de ocupación T |  | 1 |  | 2 | CDR (cm) | 10 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 22.8 | 23.75 | 25 | 25.8 | 26.6 | 28.6 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | Energía | 23 | 25
Clasificación de zona |  | Controlada | [21 empty] | CDR | 30 | 30.1 | 30
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.4
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 23
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 1000000 |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | MV1 | MV2 | Interpol
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 2 |  | 1 | MV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | Indice | 14 | 15
Do/Dr |  | 0.001 |  | 2 | CDR (cm) | 2 | 3.7 | 4.5 | 4.95 | 5.2 | 5.3 | 5.31 | 5.48 | 5.5 | 5.57 | 5.57 | 5.5 | 5.48 | 5.48 | 5.31 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Energía | 23 | 25
[24 empty] | CDR | 5.48 | 5.31 | 5.48
Dn/Dr |  | 0.013
Distancia paciente-barrera (m) ds |  | 6.4
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 10.8
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 3.5 |  |  |  | 8: H y HB; 9: Pb
Distancia mínima cabezal-barrera (m) dc |  | 5.4 |  |  | Material | 3: CDR (cm); 5: Neutrones directa; 7: 1ªCDR; 8: 25; 9: 42
Suma trayectos neutrones dg |  | 5.4 |  |  | Hormigón | 2: 1; 3: 16; 7: 2ªCDR; 8: 16
Área campo máximo en isocentro (m2) Fn |  | 0.16 |  |  | Hormigón Barita | 3: 9; 5: Neutrones dispersa; 8: 13; 9: 37
Área zona choque (m2) Ft |  | 30 |  |  | Plomo | 3: 1.5
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 1
Material barrera
Espesor (cm) |  | 105
Dosis debida a RX secundaria (mSv) |  | 2.1394e-05 |  |  | Ks RX secundaria | 4: 3.9063e-05
Dosis debida a RX terciaria (mSv) |  | 2.5586e-07 |  |  | Kt RX terciaria | 4: 4.6716e-07
Dosis debida a radiación de fuga (mSv) |  | 0.37019 |  |  | Ko fuga | 4: 3.4294e-05
Dosis debida a radiación directa neutrones (mSv) |  | 0.048148 |  |  | Kd directa de neutrones | 4: 0.0024074
Dosis debida a radiación dispersa neutrones (mSv) |  | 4.0333e-05 |  |  | Kg dispersa neutrones | 4: 0.00024074
Dosis total (mSv/semana) |  | 0.4184
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F15: fisica1: No hay electrones
Note on F19: fisica1: No hay electrones
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on BD34: Fpro4: Columna duplicada
Note on BE34: Fpro4: Columna duplicada

## dosis_Puerta
CÁLCULO DE DOSIS TRAS PUERTA DE BLINDAJE CONOCIDO
Institución: | HCU | Barrera: |  | PUERTA
Sala: | Acelerador lineal 1 | Dependencia contigua: |  | Puesto de control
Fecha: |  | Símbolo en el plano: |  | 3
DATOS PARA EL CÁLCULO |  | Valores
Factor de ocupación T |  | 1
Clasificación de zona |  | Controlada
Límite semanal (mSv) Hw |  | 0.12
Energía máxima rayos X (entre 1 y 50 MV) |  | 15
CDR primaria y fuga Plomo
Carga semanal (mGy/semana) W |  | 500000
Factor contribución otras radiaciones Q |  | 1
Do/Dr |  | 0.0001
Dn/Dr |  | 0.0001
ke
Distancia del punto a Ft (m) dt |  | 12.3
Distancia de Ft al cabezal (m) df |  | 6
Suma trayectos neutrones dg |  | 18.3
Área zona choque (m2) Ft |  | 2
Relación ancho/largo esclusa b/l |  | 0.15
Factor de calidad de neutrones dispersos (qi) |  | 10
Espesor plomo (cm) |  | 0
Espesor parafina (cm) |  | 12.3
BPE (cm) |  | 6.9
[5 empty] | Kr RX directa | #DIV/0!
[5 empty] | Ks RX secundaria | #DIV/0!
Dosis debida a RX terciaria (mSv/sem) |  |  | 0.0067934 |  | Kt RX terciaria | 1.3587e-08
Dosis debida a radiación dispersa neutrones parafina (mSv/sem) |  |  | 0.11888 |  | Kg dispersa neutrones | 8.1967e-08
Dosis debida a radiación dispersa neutrones BPE (mSv/sem) |  |  | 0.12003
Dosis total con parafina (mSv/semana) |  |  | 0.12567
Dosis total con BPE (mSv/semana) |  |  | 0.12682
Note on C4: Rellenar únicamente las celdas azules
Note on F20: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F26: fisica1: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F29: Dejar en blanco si E< 8 MV ( No hay neutrones)
Note on F30: Para radiación de neutrotes en esta norma hay que fijar q = 10 Sv/Gy. Se toma en general para neutrones rápidos. Para neutrones lentos y térmicos valdrán valores más pequeños. En los aceleradores de electrones hay que tener en cuenta que, aún con neutrones dispersos, una parte importante de la dosis es aportada por neutrones rápidos dentro del espectro de neutrones.
Note on H4: Sólo se tienen en cuenta la radiación terciaria (atenuada con Pb) y neutrones dispersos (atenuados con parafina)