## Cálculo
Cálculo dosimétrico de tratamientos de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, realizados con microSelectron y el aplicador Valencia (Nucletron)
DATOS DEL PACIENTE: | [6 empty] | DATOS DE LA PRESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO:
| Apellidos y nombre: | [6 empty] | Tipo de aplicación:
| Nº historia: | [6 empty] | Localización:
| Diagnóstico: | [6 empty] | Dosis total: |  | cGy
Nº sesiones:
[8 empty] | Dosis/sesión: |  | cGy
[8 empty] | Profundidad de prescripción de dosis: |  | cm
DATOS DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO:
|  | Unidad de tratamiento: | microSelectron HDR Digital (fuente de Ir-192 mHDR v2)
|  | Canal utilizado: | 3
|  | Tubo de transferencia: | Ginecológico nº 3 para aplicadores rígidos (ref. 111.001)
|  | Posición de la fuente: | 1321 | mm
Aplicador utilizado:
|  | TKRA de la fuente: |  | U (mGy/h @ 1 m), a fecha de calibración
Fecha y hora de calibración:
|  | Tasa dosis a 0,3 cm profundidad: |  | cGy/(hU) |  | cGy/h
(en fecha de calibración de la fuente)
APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Las lesiones que se pueden tratar con los aplicadores "Valencia" deben poseer una superficie suave, con un tamaño máximo de 25 mm de diámetro.
El aplicador, provisto del protector de plástico, debe aplicarse con toda su superficie en contacto total con la lesión, sin dejar huecos de aire en medio.
|  |  | Tasa de dosis en la profundidad de prescripción: |  | cGy/h (a día y hora de calibración de la fuente) |  |  |  |  | cGy/h (a día y hora de la 1ª sesión)
|  | Fecha y hora de la 1ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 2ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 3ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 4ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 5ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 6ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 7ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 8ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 9ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
|  | Fecha y hora de la 10ª sesión: |  |  | Tiempo de tratamiento: |  |  | s
[6 empty] | Dosis absorbida en superficie (profundidad 0,05 cm): |  | cGy (dosis total en superficie)
[6 empty] | ¿Quiere saber la dosis absorbida a otra profundidad adicional? |  |  |  | Profundidad: | cm
[10 empty] | Dosis total (a esta profundidad): | cGy
| Dosimetrista: |  |  |  | Radioterapeuta: |  |  |  | Radiofísico:
¡IMPORTANTE!: RECUERDE ACTUALIZAR LA TKRA SIEMPRE QUE SE PROCEDA A UN REEMPLAZO DE LA FUENTE
2010-04-17

## Datos dosimétricos
Aplicadores Valencia. Tasa de Dosis a 3 mm de profundidad en el eje central, por unidad de TKRA:
Aplicador Valencia 2 cm diámetro (VH2): |  |  |  | 0.2245 | cGy/(hU)
Aplicador Valencia 3 cm diámetro (VH3): |  |  |  | 0.1659 | cGy/(hU)
(Datos extraídos de www.uv.es/braphyqs/index2.htm. Véase también el artículo Med. Phys. 35 (2), February 2008)
Aplicadores Valencia. Tasa de dosis relativa en el eje central (100% definido a 3 mm de profundidad):
Profundidad (cm): |  | Aplicador VH2 |  | Aplicador VH3 |  | (Datos extraídos de www.uv.es/braphyqs/index2.htm)
0.05 |  | 133.35 | % | 133.55 | %
0.1 |  | 125.55 | % | 125.8 | %
0.15 |  | 118.4 | % | 118.55 | %
0.2 |  | 111.85 | % | 111.85 | %
0.25 |  | 105.65 | % | 105.65 | %
0.3 |  | 100 | % | 100 | %
0.35 |  | 94.85 | % | 94.95 | %
0.4 |  | 90 | % | 90.2 | %
0.45 |  | 85.55 | % | 85.65 | %
0.5 |  | 81.35 | % | 81.45 | %
0.55 |  | 77.55 | % | 77.6 | %
0.6 |  | 74.1 | % | 73.95 | %
0.65 |  | 70.8 | % | 70.6 | %
0.7 |  | 67.7 | % | 67.6 | %
0.75 |  | 64.75 | % | 64.65 | %
0.8 |  | 62 | % | 61.9 | %
0.85 |  | 59.4 | % | 59.35 | %
0.9 |  | 56.85 | % | 56.85 | %
0.95 |  | 54.55 | % | 54.45 | %
1 |  | 52.4 | % | 52.35 | %
1.05 |  | 50.3 | % | 50.45 | %
1.1 |  | 48.35 | % | 48.55 | %
1.15 |  | 46.55 | % | 46.7 | %
1.2 |  | 44.95 | % | 45.05 | %
1.25 |  | 43.4 | % | 43.55 | %
1.3 |  | 41.85 | % | 42.05 | %
1.35 |  | 40.35 | % | 40.65 | %
1.4 |  | 38.95 | % | 39.2 | %
1.45 |  | 37.7 | % | 37.8 | %
1.5 |  | 36.45 | % | 36.6 | %
1.55 |  | 35.2 | % | 35.45 | %
1.6 |  | 34.05 | % | 34.3 | %
1.65 |  | 32.95 | % | 33.15 | %
1.7 |  | 31.9 | % | 32.05 | %
1.75 |  | 30.9 | % | 31.05 | %
1.8 |  | 29.85 | % | 30.15 | %
1.85 |  | 28.9 | % | 29.25 | %
1.9 |  | 28.15 | % | 28.35 | %
1.95 |  | 27.35 | % | 27.55 | %
2 |  | 26.5 | % | 26.8 | %
2.05 |  | 25.75 | % | 26.05 | %
2.1 |  | 25 | % | 25.35 | %
2.15 |  | 24.25 | % | 24.6 | %
2.2 |  | 23.55 | % | 23.95 | %
2.25 |  | 22.9 | % | 23.35 | %
2.3 |  | 22.3 | % | 22.65 | %
2.35 |  | 21.7 | % | 22.05 | %
2.4 |  | 21.1 | % | 21.5 | %
2.45 |  | 20.6 | % | 20.95 | %
2.5 |  | 20.12 | % | 20.45 | %
2.55 |  | 19.575 | % | 19.92 | %
2.6 |  | 19.07 | % | 19.395 | %
2.65 |  | 18.6 | % | 18.915 | %
2.7 |  | 18.135 | % | 18.475 | %
2.75 |  | 17.68 | % | 18.045 | %
2.8 |  | 17.245 | % | 17.61 | %
2.85 |  | 16.84 | % | 17.225 | %
2.9 |  | 16.445 | % | 16.83 | %
2.95 |  | 16.07 | % | 16.415 | %
3 |  | 15.74 | % | 16.035 | %
3.05 |  | 15.355 | % | 15.675 | %
3.1 |  | 14.98 | % | 15.305 | %
3.15 |  | 14.665 | % | 14.93 | %
3.2 |  | 14.33 | % | 14.58 | %
3.25 |  | 13.99 | % | 14.27 | %
3.3 |  | 13.645 | % | 13.975 | %
3.35 |  | 13.29 | % | 13.705 | %
3.4 |  | 12.975 | % | 13.445 | %
3.45 |  | 12.71 | % | 13.17 | %
3.5 |  | 12.455 | % | 12.905 | %
3.55 |  | 12.225 | % | 12.665 | %
3.6 |  | 11.97 | % | 12.46 | %
3.65 |  | 11.695 | % | 12.245 | %
3.7 |  | 11.46 | % | 12 | %
3.75 |  | 11.235 | % | 11.75 | %
3.8 |  | 11.015 | % | 11.55 | %
3.85 |  | 10.795 | % | 11.365 | %
3.9 |  | 10.54 | % | 11.135 | %
3.95 |  | 10.3 | % | 10.925 | %
4 |  | 10.125 | % | 10.765 | %
4.05 |  | 9.935 | % | 10.55 | %
4.1 |  | 9.71 | % | 10.355 | %
4.15 |  | 9.5 | % | 10.205 | %
4.2 |  | 9.305 | % | 9.995 | %
4.25 |  | 9.155 | % | 9.8 | %
4.3 |  | 9.015 | % | 9.61 | %
4.35 |  | 8.86 | % | 9.41 | %
4.4 |  | 8.72 | % | 9.245 | %
4.45 |  | 8.52 | % | 9.085 | %
4.5 |  | 8.32 | % | 8.92 | %
4.55 |  | 8.185 | % | 8.77 | %
4.6 |  | 8.06 | % | 8.615 | %
4.65 |  | 7.915 | % | 8.44 | %
4.7 |  | 7.765 | % | 8.31 | %
4.75 |  | 7.64 | % | 8.22 | %
4.8 |  | 7.525 | % | 8.1 | %
4.85 |  | 7.39 | % | 7.945 | %
4.9 |  | 7.265 | % | 7.775 | %
4.95 |  | 7.15 | % | 7.65 | %
5 |  | 7.02 | % | 7.55 | %